załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące trzech komór klimatycznych do hodowli roślin, dwie wyposażone w zestaw do hodowli małych roślin, takich jak Arabidopsis.

Jedna komora klimatyczna do hodowli roślin musi odpowiadać, lub być równoważną, parametrom technicznym komory CONVIRON BDR16.

- Parametry techniczne konstrukcyjne.

  - Pojemność wewnątrz komory 2500 litrów.

  - Maksymalna szerokość komory 2800 mm.

  - Maksymalna głębokość komory 1100 mm.

  - Maksymalna wysokość komory 2400 mm.

  - Powierzchnia hodowlana użytkowa minimum 1,5 m2.

  - Minimalna wysokość wzrostu roślin 1600 mm.

  - Regulowana wysokość położenia półki hodowlanej – regulacja co 1-2 cm.

  - Wykończenie wnętrza: stal nierdzewna lub aluminium.

  - Dwoje drzwi, minimum jedne z nich z oknem obserwacyjnym.

  - Przepływ powietrza w komorze pionowy (góra-dół) z regulacją dopływu świeżego powietrza – regulacja wymian do 0,8 m3 / min

  - W wyposażeniu komory minimum dwa otwory o średnicy co najmniej 25 mm w celu wprowadzania sond pomiarowych i innych przewodów.

  - Układ chłodzenia zabudowany w komorze.

  - Rozwiązania chłodnicze zapewniające pracę całoroczną. Dotyczy skraplaczy umieszczonych poza komorą wegetacyjną, umieszczonych na zewnątrz budynku – konieczne zapewnienie pracy w temperaturach od -30stC.

- Kontrola temperatury.

  - Sterownik temperatury mikroprocesorowy.

  - Zakres temperatur pracy komory od +4 C do +40 C przy wyłączonym oświetleniu i +10 C do 40 C przy włączonym oświetleniu.

  - Tolerancja stabilizacji temperatury +/-0.5 stC.

  - Sterownik temperatury wyposażony w alarmy dźwiękowe i świetlne.

- Kontrola wilgotności.

  - Zakres regulacji wilgotności do 90 % w.w. – bez osuszania.

  - Przy włączonych światłach możliwość ustawienia wilgotności nie mniejszej niż 80% w.w.

  - Tolerancja stabilizacji wilgotności +/- 3% w.w.

  - Nawilżacz ultradźwiękowy.

- Kontrola oświetlenia.

  - Natężenie światła przeznaczonego do hodowli minimum 750 mikromol/m2/s w odległości 15 cm od źródła światła.

  - Natężenie światła w najniższym położeniu półki nie mniejsze niż 400 mikromol/m2/s.

  - Źródła światła zapewniające pełne spektrum do hodowli roślin.

  - Możliwość programowania minimum trzech natężeń światła w cyklu.

  - Lampy zamontowane w osobnym module termicznie izolowanym, niezależnie chłodzonym.

  - Moduł oświetlenia z łatwym dostępem.

  - Natężenie oświetlenia monitorowane przez miernik w celu jego poprawnej regulacji.

  - Pomiar natężenia światła na półce, na której umieszczone są rośliny

- Funkcje sterownika mikroprocesorowego.

  - Sterownik z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym kolorowym o przekątnej minimum 6 cali.

  - Możliwość zapisania i zapamiętania do 16 programów z 16 krokami dla każdego kanału regulacyjnego.

  - Możliwość programowania segmentów tygodniowych miesięcznych i rocznych z uwzględnieniem pór roku (do 99 segmentów).

  - Sterownik musi mieć funkcję łączenia zapisanych programów w wieksze struktury tak aby można było programować przebiegi roczne z uwzględnieniem pór roku.

  - Możliwość zadawania szybkości narastania temperatury.

  - Sterownik musi posiadać funkcje graficzne i rejestracyjne parametrów pracy.

  - Możliwość połączenia komory z komputerem za pomocą sieci ETHERNET i możliwość pobrania danych na komputer PC.

  - Możliwość ustawiania alarmów dla wszystkich programowanych parametrów.

  - Dostęp do systemu za pomocą hasła.

Dwie pozostałe komory klimatyczne muszą być przystosowane do hodowli małych roślin takich jak „arabidopsis”. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne muszą zapewniać maksymalizację wykorzystania powierzchni przy hodowli małych obiektów, poprzez podział komory wzrostu (dwie regulowane półki) przy utrzymaniu zaprogramowanych parametrów na każdej półce komory. Komory klimatyczne muszą odpowiadać, lub być równoważne, parametrom technicznym komór CONVIRON A1000.

- Parametry techniczne konstrukcyjne.

  - Pojemność wewnątrz komory 1000 litrów.

  - Maksymalna szerokość komory 1200 mm.

  - Maksymalna głębokość komory 900 mm.

  - Maksymalna wysokość komory 2100 mm.

  - Powierzchnia hodowlana użytkowa minimum 1,2 m2.

  - Minimalna wysokość wzrostu roślin 450 mm.

  - Wysokość półek regulowana co 10 - 20 mm.

  - Wykończenie wnętrza: stal nierdzewna.

  - Przepływ powietrza w komorze poziomy.

  - Układ chłodzenia zabudowany w komorze..

- Kontrola temperatury.

  - Mikroprocesorowy sterownik temperatury.

  - Zakres regulacji  +4 C do +40 C dla lamp wyłączonych, +10 C do +45 C dla lamp włączonych.

  - Stabilizacja temperatury +/-0.5 C.

  - Sterownik temperatury wyposażony w alarmy dźwiękowe i świetlne.

- Kontrola wilgotności.

  - Zakres regulacji wilgotności do 90 % w.w. – bez osuszania.

  - Przy włączonych światłach możliwość ustawienia wilgotności nie mniejszej niż 80% w.w.

  - Dokładność regulacji wilgotności +/- 3% w.w.

  - Nawilżacz ultradźwiękowy.

- Kontrola oświetlenia.

  - Natężenie światła przeznaczonego do hodowli minimum 425 mikromol/m2/s w odległości 15 cm od źródła oświetlenia.

  - Sterowanie oświetleniem osobno dla każdej półki.

  - Możliwość programowania minimum trzech natężeń światła w cyklu.

  - Moduł oświetlenia z łatwym dostępem.

- Funkcje sterownika mikroprocesorowego.

  - Sterownik z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, dotykowym.

  - Możliwość zapisania i zapamiętania do 16 programów z 16 krokami dla każdego kanału regulacyjnego.

  - Możliwość programowania segmentów tygodniowych miesięcznych i rocznych z uwzględnieniem pór roku (do 99 segmentów).

  - Możliwość zadawania szybkości narastania temperatury.

  - Sterownik musi posiadać funkcje graficzne i rejestracyjne parametrów pracy.

  - Możliwość połączenia komory z komputerem za pomocą sieci ETHERNET i możliwość pobrania danych do komputera PC.

  - Możliwość ustawiania alarmów dla wszystkich programowanych parametrów.

  - Dostęp do systemu za pomocą hasła.